第十一届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛

预赛作品报告

基于ECG的心律失常类健康预警系统

作品ID号: XXXXX

参赛学生类型：本科生

参加赛道：心脑血管疾病诊疗

组别：自选项目组

2026年4月

内容完整性自查表

说明：

- 命题组参赛作品请根据命题文件规定或要求的指标填写；

- 自选组参赛作品请根据实际参赛作品完成情况填写。

| 完整性 类别 | 任务或技术指标名称 | 完成效果 | 呈现方式 （报告中的章节、页码，或者测试报告，或实物、视频等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 参赛作品任务或技术指标要求 | 1. |  |  |
|  | 2. |  |  |
|  | … |  |  |
| 其他 |  |  |  |

摘    要

针对可穿戴心电监测设备在长程预警与特异性方面存在的不足，本文提出一种基于单模态心电图（ECG）的心血管风险趋势预警方法。采用 MIT-BIH、PTB-XL 及 PhysioNet 公开数据集构建实验样本，设计了一种融合局部形态感知与长程时序依赖的混合深度学习模型；模型利用一维卷积提取瞬时波形畸变特征，结合时序卷积网络覆盖10分钟级演化规律，并引入动态重症加权损失函数与患者级隔离策略以提升泛化能力。实验结果表明，该方法可实现未来5 min内心血管风险的趋势预测，进行前瞻预警，较传统方法提前30~60 s 发出预警，在保障室颤、室速等恶性心律失常识别精度的同时，显著降低了误报率，为居家及院前心电监护提供了一种高可信度的技术方案。

关键词: 心电图（ECG）, 心血管疾病预警, 深度学习, 前瞻预警

目   录

摘要	2

1作品概述	4

1.1 背景及意义	4

1.2 研究基础	4

1.3 需求分析	5

1.4 研究目标及完成情况	5

2 作品方案设计及实现	6

2.1 技术路线概述	6

2.2 技术方案对比	6

2.3 作品方案设计及实现过程	7

2.3.1 数据处理与流水线设计	7

2.3.2 模型架构设计	7

2.3.3 训练策略与策略博弈	7

2.3.4 系统原型实现	8

3 作品测试方案及测试结果	8

3.1 测试方案	8

3.2 技术及功能指标测试结果	8

3.3 可行性说明	8

4 总结	9

4.1 作品展示	9

4.2 项目特色	9

4.3 应用价值	9

4.2 展望	9

- 1  作品概述

1.1 背景及意义

心血管疾病是全球首位死因，大量院外猝死由恶性心律失常引发。尽管当前可穿戴设备普遍搭载ECG监测功能，但其核心工作范式仍以短时窗的“事后诊断”模式为主，即仅能依据数秒至数十秒的心电信号进行当下判断，缺乏对长程演化规律的捕捉，导致无法在室颤、室速等恶性事件发生前发出超前预警，难以满足日常监护的刚性需求。

本项目立足于单一ECG信号，在长序列建模与前瞻预警方面深入研究。通过挖掘过去10分钟心电数据的潜在演化特征，实现未来5分钟的风险趋势预测，将预警窗口提前30–60秒，构建了一条从长序列特征提取到未来风险预测的完整技术路径，显著提升了单模态ECG的预警时效。

该系统无需依赖复杂的多模态传感器，具有成本低、易部署、临床解释性强的优势，为家庭、社区及养老机构提供了一种高时效、低成本的心血管健康防护屏障。

1.2 研究基础

项目构建了多维度的ECG数据基石：以MIT-BIH系列（mitdb, vfdb, afdb, cudb）为基准验证集，覆盖心律失常与恶性室性心律等关键病种；引入PTB-XL大规模数据集（2万+病例）开展预训练，强化模型对QRS波群等形态学特征的提取能力；结合PhysioNet长程心电记录，支撑10分钟级长序列建模。在算法层面，团队掌握了基于注意力的混合深度学习架构，融合1D-CNN（局部形态捕获）、TCN（长程依赖建模）与时序注意力机制，并具备1D-CAM可视化溯源能力，为单模态ECG的深度分析提供了坚实的技术储备。

1.3 需求分析

| 需求类别 | 具体需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 前瞻预警需求 | 需突破传统“事后报警”限制，实现基于过去10分钟ECG数据对未来5分钟风险趋势的预测，争取30–60秒的提前干预时间 | 高 |
| 长序列处理需求 | 需解决CNN/LSTM在10分钟级长程依赖建模中的算力与信息丢失问题，保留微小异常信号的完整性 | 高 |
| 临床可信度需求 | 需解决医疗AI中的数据泄露问题，通过Patient-level隔离训练确保泛化能力，并利用可视化技术提升模型决策的透明度 | 中 |
| 性能需求 | 低延迟推理（< 50ms/帧），满足实时监测的流畅性要求 | 高 |
| 低误报需求 | 需滤除肌电伪影等瞬态干扰，通过防抖机制降低虚警率，满足实际监护场景的可用性要求 | 高 |
| 性能 | 具备平滑处理机制，减少由于信号干扰造成的误报波动 | 高 |
| 可扩展 | 支持异常事件自动记录与历史日志查询功能 | 低 |

1.4 研究目标及完成情况

| 技术/功能指标 | 目标值 | 实际完成情况 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推理时延（GPU） | < 50 ms/frame | 1.616 ms/frame | ✅完成 |
| 数据集隔离强度 | 患者 ID 级 100% 隔离 | 已完成物理隔离测试集构建 | ✅完成 |
| 警报稳定性 | 无明显异常波动 | 5 帧滑动平均平滑 | ✅完成 |
| 正常态 (Class 0) 召回率 | ≥ 95% | 98% (测试集验证) | ✅完成 |
| 室早 (Class 1) 精确率 | ≥ 85% | 96% (测试集验证) | ✅完成 |
| 严重重症 (Class 3/4) 召回率 | ≥ 90% | 测试集样本较少，有待进一步验证 | 待优化 |

2  作品方案设计及实现

2.1 技术路线概述

系统采用 HybridWarningNet 特征提取架构，针对长序列数据进行预警分析：

- 流程：输入信号（250Hz）→ 滤波处理（0.5-45Hz）→ 提取 10 分钟切片 → 深度学习模型推理 → 概率平滑处理 → 控制台展示。

- 定性逻辑：在预测窗口内依据“VF(3) > VT(4) > AFib(2) > AT(5) > PVC(1) > Normal(0)”的优先级进行标记。

- 2.2 技术方案对比

| 方案 | 优点 | 缺点 | 本作品选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| HRV + 线性分类器 | 计算量小，逻辑简单 | 难以分析局部波形特征，漏报风险高 | ❌ |
| 基础 1D-CNN | 局部形态特征提取较好 | 难以处理长达 10 分钟的长程依赖关系 | ❌ |
| CNN + TCN + 注意力 | 兼顾局部形态与长程节律演变，支持并行计算 | 模型复杂度较高 | ✅ |

2.3 作品方案设计及实现过程

2.3.1 数据处理与流水线设计

- 多库对齐：对 mitdb、cudb 等数据库进行统一降采样（250Hz）与滤波处理。

- ID 级物理隔离：按患者 ID 进行 8:2 划分，生成独立的训练集（train_massive）与测试集（test_pure）。

- 类别均衡处理：在训练集中对少数类（如 AT、VF、VT）进行针对性的过采样，以改善模型对低频样本的学习效果。

- 标签平滑策略：引入 Label Smoothing 容错机制，将硬标签转化为包含死区概率的软分布。

2.3.2 模型架构设计

系统核心模型集成了五类特征提取方式：

- 1D-CNN 分支：捕捉 QRS 增宽等形态畸变。

- TCN 模块：利用膨胀卷积处理 10 分钟长程节律，并应用全局跳跃连接。

- 时序注意力机制：辅助模型定位序列中的关键风险点。

- 节律包络分支：增强对微小节律改变的整体感知。

- 可视化支持：通过 1D-CAM 技术输出溯源热力图，协助分析预测逻辑。

2.3.3 训练策略与策略博弈

- 损失函数优化：采用 SoftFocalLoss，通过调整 $\gamma$ 参数聚焦困难样本训练。

- 临床加权：应用差异化权重矩阵 [1.0, 1.5, 3.0, 6.0, 5.0, 4.0]，提高对室颤、室速等高危类别的识别敏感度。

2.3.4 系统原型实现

- 后端服务：基于 FastAPI，内置滑动时间窗平滑逻辑，减少瞬态干扰。

- 前端设计：采用深色背景与指示带式 UI 布局，动态展示 Top-3 预测概率，并提供自动化异常事件日志。

3  作品测试方案及测试结果

3.1 测试方案

- 环境：Windows 系统，配备 NVIDIA GPU 算力支持。

- 数据集：采用完全隔离的患者盲测库 test_pure_v5.pt（样本量 345 条）。

- 评估项：模型推理延迟、分类召回率及热力图解释性。

3.2 技术及功能指标测试结果

| 指标 | 测试结果 | 目标/状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时推理延迟 | 1.616 ms/frame | < 50 ms (✅) | 推理速度快，具备较好的实时处理潜力。 |
| 正常基线 (Class 0) 召回率 | 98.0% | ≥ 95% (✅) | 特异性表现良好，有效降低了基础误报。 |
| 室早 (Class 1) 精确率 | 96.0% | ≥ 85% (✅) | 对形态异常的识别较为准确。 |
| 重症类别验证 | 样本量不足 | 待完善 (⚠️) | 受随机划分影响，测试集中严重重症样本较少。 |

3.3 可行性说明

- 技术基础：采用成熟的 TCN 与 CNN 融合架构，并在损失函数层面进行了针对性优化。

- 数据可靠性：坚持患者级数据隔离，确保了评估指标的真实性与可靠性。

- 部署潜力：系统模型较小，且提供了硬件模拟数据的加载接口，具备进一步向嵌入式设备迁移的可能。

4  总结

4.1 作品展示

？？？

4.2 项目特色

（1）长序列前瞻预警：针对传统CNN/LSTM主要受限于短序列的现状，利用TCN（时序卷积网络）构建10分钟级长程依赖模型，实现未来5分钟风险趋势预测，可提前30–60秒发出干预预警。

（2）混合架构抗噪与可解释性：融合1D-CNN（局部形态畸变捕获）、TCN（长程演化）+ Skip Connection（保留微小信号），配合Sigmoid注意力机制聚焦高危瞬间；内置1D-CAM可视化技术，应对深度学习“黑箱”难题，提升临床可信度。

（3）严苛的训练与防抖策略：采用Patient-level（患者ID级）隔离训练，杜绝数据泄露；针对室颤（VF）、室速（VT）等危重症设置极高权重的动态Focal Loss；后端引入防抖状态机，通过5帧概率均值平滑与时间窗积分，有效滤除瞬态伪影引发的虚警。

(4)全栈式单模态方案：在不依赖PPG、EDA等多模态传感器的前提下，仅利用ECG即完成了从底层信号处理、云端训练到前端展示的全生命周期开发，具备低功耗、低成本、易部署的工程优势。

4.3 应用价值

（1）临床辅助价值：为医生提供可视化的长程心电演化趋势参考，特别是针对恶性心律失常的提前预警，有助于争取抢救时间；决策热力图可作为医生复核的辅助依据，降低漏诊率。

（2）日常监护价值：适用于家庭、养老院及社区医疗机构，对独居老人、心血管疾病高危人群进行长时程无感监护。相比多模态设备，单ECG方案佩戴更简便、隐私性更好，利于提高用户依从性。

（3）院前急救价值：若在院外发生室速/室颤前兆，系统的提前预警功能可提示患者或家属提前服用急救药物或联系120。

4.4 展望

（1）硬件轻量化：进一步优化模型参数量，推进算法在嵌入式端（如Xilinx FPGA或ARM核心）的部署，实现脱离云端的本地化实时推理。

（2）多模态拓展：在现有成熟的ECG架构基础上，计划引入PPG（血氧）与ABP（血压）信号，构建更全面的全生命体征评估模型。

（3）数据扩充与个性化：收集真实临床环境数据，针对性扩充室颤/室速等少数类样本；探索个性化联邦学习模型，解决个体差异带来的泛化难题。

（4）产品化落地：开发配套移动端APP，集成云同步、亲友联动预警推送及医生远程会诊入口，打造完整的“监测-预警-干预”服务闭环。