HealthMonitor 3.0 与 3.2
性能与设计架构对比报告

聚焦模型能力、报警性能、系统架构、演示稳定性和可复现性

| 项目 | 3.0 版本 | 3.2 版本 |
| --- | --- | --- |
| 版本定位 | 早期 ECG 多分类/诊断演示原型 | 提交前冻结的未来 5 分钟整体心律失常预警系统 |
| 性能证据状态 | 仅有随机盲测脚本，当前仓库未留存可复核锁定指标 | 有统一指标注册表、锁定测试、外部验证和冻结演示验收 |
| 架构成熟度 | 根目录脚本式组织，API/前端/训练脚本耦合较高 | 核心包、脚本、证据、测试、提交包分层清晰 |

# 一、对比结论

3.0 版本已经具备 ECG 多分类识别、FastAPI 推理和 Streamlit 动态监护演示能力，但性能评估主要依赖随机拆分盲测脚本，缺少患者/记录级隔离、锁定测试、事件级报警和外部验证证据。

3.2 版本的核心提升不是单纯更换模型，而是把系统从“可演示的多分类诊断原型”收敛为“有冻结策略、有事件级指标、有外部研究支持、有提交材料闭环”的健康预警系统。

# 二、性能对比

说明：3.0 分支未留存可复核的锁定测试输出，当前工作区也缺少其旧数据集和权重文件，因此不应虚构 3.0 的准确率、F1 或召回率。下表比较的是可核验证据和 3.2 已冻结指标。

| 维度 | 3.0 性能证据 | 3.2 性能证据 |
| --- | --- | --- |
| 评估口径 | validation_multiclass.py 随机 30% 拆分盲测；输出 classification_report 和混淆矩阵 | 患者/记录级隔离；验证集选型，锁定测试固定应用；外部 LTAFDB 冻结验证 |
| 未来整体预警 | 无独立 overall-risk 策略版本；多分类 Top-1 平滑 | 策略 overall-risk-v1；阈值 0.10，EWMA alpha 0.65，连续 2 点触发 |
| 锁定事件召回 | 未留存可复核锁定事件指标 | 92.5% |
| incident event recall | 未留存 | 89.7% |
| 中位提前预警 | 未留存事件级提前量 | 290 秒 |
| 误报负担 | 未按患者小时统计 | 1.12 episodes/患者小时 |
| 未来宏平均判别 | 未留存锁定 macro-AUROC/F1 | 锁定测试 future macro-AUROC 0.747，future macro-F1 0.318 |
| PVC 方向 | 可作为类别之一演示，但无冻结证据表 | 验证 PVC recall 72.1%，AUROC 0.816，AP 0.657 |
| AFib 外部支持 | 无全库外部验证 | LTAFDB 83 记录主分析 AUROC 0.721，事件召回 61.3%，中位提前 240 秒 |

# 三、模型设计架构对比

| 架构层 | 3.0 | 3.2 |
| --- | --- | --- |
| 输入组织 | 10 分钟信号被 reshape 为 300 个短窗口，每窗 500 点 | 过去 10 分钟单导联 ECG 轨迹样本，结合 RR 统计特征，预测未来 5 分钟风险 |
| 特征提取 | 1D-CNN 提取局部形态，TCN 捕捉时序演变 | PTB-XL 预训练心电编码器 + RR 特征编码器 + 序列融合 |
| 时序建模 | TCN 残差块、全局 skip 和稀疏注意力 | 窗口级 ECG 编码后进行轨迹级融合，显式服务未来风险预测 |
| 输出头 | 单一 6 分类 head，输出当前诊断式类别概率 | 双头结构：当前节律监督 + 未来趋势软标签，正式报警使用整体异常风险 |
| 集成与不确定性 | 单模型权重 | 三成员 logits 集成；输出模型投票数、risk std 和一致性证据 |
| 解释性 | 内置 1D-CAM 热力图 | 窗口级 Grad-CAM + ECG 级 Integrated Gradients，配合 PVC 解释性证据 |

# 四、报警策略与安全边界对比

| 维度 | 3.0 | 3.2 |
| --- | --- | --- |
| 报警定义 | 多分类 Top-1 结果经最近 5 帧概率均值平滑 | 正式能力限定为未来 5 分钟整体心律失常风险预警 |
| 策略冻结 | 无独立策略配置版本 | 对外版本 overall-risk-v1，策略参数写入证据文件和前端 |
| 风险输出 | future_risk_prob 实际为平滑后的 Top-1 类别概率 | overall_risk_raw = 1 - P(future Normal)，并输出 EWMA 风险 |
| 长尾类别 | VF、VT、AT 等作为类别直接展示，容易被理解为正式能力 | VT/VF、AT/SVT 只保留为探索性边界，不作为现场成功病例宣传 |
| 医学安全 | 前端强调动态监护，但边界表述较弱 | 明确“不替代临床诊断”，异常输入、低质量信号和 API 不可用有状态提示 |

# 五、系统工程与前端架构对比

| 工程层 | 3.0 | 3.2 |
| --- | --- | --- |
| 代码组织 | 根目录脚本式：main.py、dashboard.py、dl_model.py、训练脚本混排 | healthmonitor 核心包 + scripts 分层脚本 + tests 验收 + artifacts 证据 |
| 路径管理 | 多处相对路径和本地目录假设 | 统一路径解析模块，支持环境变量覆盖 |
| API | FastAPI 返回 pred_class、future_risk_prob、all_probs、cam_heatmap | FastAPI 返回概率、整体风险、AFib 分数、信号质量、投票数、risk std、策略版本，兼容旧字段 |
| 前端 | 实时扫描式单页监护界面，依赖完整数据和实时 API | 三页式：监测预警、精选病例、验证证据；冻结资产可独立运行 |
| 演示稳定性 | 依赖实时加载 MIT-BIH 或硬件源，现场不确定性更高 | 119、100、201 三个固定病例和默认点；223、209 只在能力边界折叠区说明 |
| 提交材料 | 无提交包闭环 | submission_bundle 包含源码、模型、冻结资产、证据、报告、说明和启动脚本 |

# 六、冻结演示表现

| 病例 | 默认点 | 3.2 冻结表现 |
| --- | --- | --- |
| MIT-BIH 119 PVC | 第 4 个推理点 | 整体风险 0.881；PVC 概率 0.870；投票 3/3；正式报警已触发 |
| MIT-BIH 100 正常 | 第 17 个推理点 | Normal 概率 0.988；整体风险 0.012；无正式报警 |
| MIT-BIH 201 AFib 辅助 | 第 10 个推理点 | AFib 方向分数 0.924；未来 AFib 概率 0.573；仅作辅助研究展示 |

# 七、综合评价

性能层面：3.2 首次形成锁定事件级预警指标和外部 AFib 研究支持，性能证据明显强于 3.0 的脚本式盲测状态。

架构层面：3.2 从单模型多分类诊断转向面向未来风险的双头轨迹模型和三模型集成，风险定义更贴合健康预警任务。

工程层面：3.2 将核心模块、评估脚本、冻结演示资产和提交材料拆分清楚，可复现性和演示稳定性明显提升。

边界层面：3.2 主动收缩 VT/VF、AT/SVT 等长尾能力宣传，保留为探索性边界，更符合提交前稳健口径。

# 八、建议

建议将 3.2 作为提交前稳定基线。后续优化不应在该分支继续扩展长尾模型或修改锁定阈值，而应只完成封面占位符、最终 DOCX/PDF、提交包 SHA-256 和四项验收记录。

若未来要继续比较 3.0、3.2 与后续版本，建议每个版本都固定保存同一套指标注册表、同一套病例回放和同一套事件级评估输出，以便进行真正的逐项数值对比。